
BẢNG ĐÁNH GIÁ
NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN VẮC XIN ĐỐI VỚI ĐỐI VỚI CƠ SỞ TIÊM CHỦNG, CƠ SỞ BẢO QUẢN VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TCMR QUỐC GIA TUYẾN HUYỆN 
 (Kèm theo Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày  22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Tên cơ sở:………………………………………………………………………………..

Người phụ trách: ………………………….…………………………………………….

Phạm vị hoạt động: ……………………….…………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Thời gian đánh giá:………………………………………………………………………
	TT
	Nội dung
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	
	1. Nhân sự
	
	

	
	Trình độ, kinh nghiệm
	
	

	1.1
	Cơ sở bảo quản phải có đủ nhân viên với trình độ phù hợp để thực hiện các hoạt động liên quan đến xuất nhập, bảo quản, cấp phát vắc xin và các hoạt động khác nhằm đảm bảo chất lượng vắc xin. Trong đó: 
	
	

	
	- Phải có trình độ, hiểu biết cần thiết về dược, về nghiệp vụ bảo quản vắc xin (phương pháp bảo quản, quản lý sổ sách, theo dõi xuất nhập, chất lượng vắc xin …). 
	
	

	
	- Phải có trình độ tối thiểu là dược sĩ trung học.
	
	

	1.2
	Phải có bản mô tả công việc xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm có liên quan cho từng cá nhân, được người đứng đầu cơ sở phê duyệt. Cá nhân phải hiểu, nắm rõ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao. 
	
	

	
	Đào tạo
	
	

	1.3
	Tất cả nhân viên phải được đào tạo, cập nhật về thực hành tốt bảo quản vắc xin, các quy định luật pháp, các quy trình thao tác, các quy định về vệ sinh, an toàn phù hợp với vị trí công việc.
	
	

	1.4
	Nhân viên tham gia vào các hoạt động tiếp nhận, bảo quản, đóng gói vắc xin phải được đào tạo cụ thể cho hoạt động này. 
	
	

	
	Yêu cầu khác
	
	

	1.5
	Nhân viên và cán bộ làm việc trong kho phải được kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định của pháp luật. 
	
	

	1.6
	Nhân viên làm việc trong khu vực bảo quản phải được trang bị và mặc trang phục bảo hộ phù hợp với hoạt động tại kho. 
	
	

	
	2. Nhà xưởng, trang thiết bị 
	
	

	2.1
	Kho phải được xây dựng ở nơi cao ráo, an toàn, phải có hệ thống cống rãnh thoát nước, để đảm bảo vắc xin tránh được ảnh hưởng của nước ngầm, mưa lớn và lũ lụt. 
	
	

	2.2
	Nhà kho phải được thiết kế, xây dựng, trang bị, sửa chữa và bảo trì một cách hệ thống sao cho có thể bảo vệ vắc xin tránh được các ảnh hưởng bất lợi có thể có, như: sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, chất thải và mùi, các động vật, sâu bọ, côn trùng và không ảnh hưởng tới chất lượng vắc xin.
	
	

	
	Trần, tường, mái nhà kho phải được thiết kế, xây dựng sao cho đảm bảo sự thông thoáng, luân chuyển của không khí, vững bền chống lại các ảnh hưởng của thời tiết như nắng, mưa, bão lụt. 
	
	

	
	Nền kho phải đủ cao, phẳng, nhẵn, đủ chắc, cứng và không được có các khe, vết nứt gãy .. là nơi tích luỹ bụi, trú ẩn của sâu bọ, côn trùng.
	
	

	2.3
	Kho bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bố trí các khu vực cho các hoạt động sau:
	
	

	
	- Tiếp nhận, kiểm nhập vắc xin;
	
	

	
	- Bảo quản vắc xin;
	
	

	
	- Bảo quản vắc xin yêu cầu các điều kiện bảo quản đặc biệt; 
	
	

	
	- Biệt trữ hàng chờ xử lý (hàng trả về, hàng thu hồi, hàng bị nghi ngờ là hàng giả, hàng nghi ngờ về chất lượng, …)
	
	

	
	- Chuẩn bị, đóng gói và cấp phát vắc xin;
	
	

	2.4
	Các khu vực của kho phải có biển hiệu chỉ rõ công năng của từng khu vực, phải có diện tích và thể tích phù hợp, đủ không gian để cho phép việc phân loại, sắp xếp hàng hóa theo các chủng loại vắc xin khác nhau; phân cách theo từng loại và từng lô vắc xin.
	
	

	2.5
	Phải trang bị các phương tiện, thiết bị phù hợp để đảm bảo các điều kiện bảo quản (ví dụ: quạt thông gió, điều hòa không khí, nhiệt kế, xe nâng,  ẩm kế, phòng lạnh, tủ lạnh, chỉ thị nhiệt độ vaccin, chỉ thị đông băng điện tử (Freeze Tag)..). Các thiết bị phải được kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động ổn định, chính xác. Các thiết bị đo phải được hiệu chuẩn định kỳ theo quy định của pháp luật về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo. 
	
	

	2.6
	Phải có các phương tiện phát hiện và cảnh báo tự động (như chuông, đèn…) kịp thời về các sự cố, sai lệch về điều kiện bảo quản đối với các vắc xin có yêu cầu đặc biệt về điều kiện bảo quản
	
	

	2.7
	Kho phải được chiếu đủ sáng, cho phép tiến hành một cách chính xác và an toàn tất cả các hoạt động trong khu vực kho. 
	
	

	2.8
	Có đủ các trang bị, giá, kệ để xếp hàng. Khoảng cách giữa các giá kệ, giá kệ với nền kho phải đủ rộng đảm bảo cho việc vệ sinh kho, kiểm tra đối chiếu và xếp, dỡ hàng hóa. 
	
	

	2.9
	Phải có đủ các trang thiết bị phòng chữa cháy, bản hướng dẫn cần thiết cho công tác phòng chống cháy nổ như: hệ thống phòng chữa cháy tự động, hoặc các bình khí chữa cháy, thùng cát, hệ thống nước và vòi nước chữa cháy.
	
	

	2.10
	Nơi rửa tay, phòng vệ sinh phải được thông gió tốt và bố trí phù hợp (cách ly với khu vực tiếp nhận, bảo quản, xử lý vắc xin). 
	
	

	2.11
	Có nội quy qui định việc ra vào khu vực kho, và phải có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc ra vào của người không được phép.
	
	

	3
	3.Bảo quản vắc xin (Theo Quyết định 1730/QĐ-BYT ngày 16/05/2014 của Bộ Y tế)
	
	

	
	Bảo quản, sử dụng dung môi
	
	

	3.1
	Dung môi được đóng gói cùng với vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ +2oC đến +8oC. 
	
	

	3.2
	Nếu dung môi không đóng gói cùng vắc xin có thể được bảo quản ngoài dây chuyền lạnh nhưng phải được làm lạnh trước khi sử dụng 01 ngày hoặc một khoảng thời gian cần thiết đủ để bảo đảm có cùng nhiệt độ từ +2oC đến +8oC với nhiệt độ của vắc xin trước khi pha hồi chỉnh.
	
	

	3.3
	Không được để đông băng dung môi.
	
	

	3.4
	Dung môi của vắc xin nào chỉ được sử dụng cho vắc xin đó. Sử dụng vắc xin và dung môi của cùng nhà sản xuất.
	
	

	3.5
	Vắc xin đông khô sau khi pha hồi chỉnh chỉ được phép sử dụng trong vòng 6 giờ, riêng vắc xin BCG sử dụng trong vòng 4 giờ hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
	
	

	
	Nguyên tắc chung bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh 
	
	

	3.6
	Sắp xếp vắc xin và dung môi theo loại, theo lô, hạn sử dụng để thuận tiện cho việc cấp phát
	
	

	3.7
	Vắc xin được sử dụng theo nguyên tắc hạn ngắn phải được sử dụng trước, tiếp nhận trước phải sử dụng trước và/hoặc theo tình trạng của chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin (VVM)
	
	

	3.8
	Để những lọ vắc xin còn nguyên lọ được mang về từ buổi tiêm chủng, lọ vắc xin có chỉ thị nhiệt độ đã chuyển màu sang giai đoạn có tiếp xúc với nhiệt độ cao trong hộp có dán nhãn ‘sử dụng trước’. Ưu tiên sử dụng những lọ này trước trong buổi tiêm chủng lần sau
	
	

	3.9
	Sắp xếp hộp vắc xin đúng vị trí để tránh làm đông băng vắc xin và có khoảng cách để khí lạnh lưu thông giữa các hộp
	
	

	3.10
	Theo dõi nhiệt độ của buồng lạnh, tủ lạnh hàng ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ) và ghi vào bảng theo dõi nhiệt độ tối thiểu 02 lần/ngày vào buổi sáng lúc đến và buổi chiều trước khi về
	
	

	3.11
	Không bảo quản vắc xin đã hết hạn sử dụng, lọ vắc xin đã pha hồi chỉnh sau buổi tiêm chủng và vắc xin có gắn chỉ thị nhiệt độ đã đổi màu báo cần hủy trong dây chuyền lạnh.
	
	

	3.12
	Dây chuyền lạnh sử dụng bảo quản vắc xin chỉ được sử dụng cho vắc xin. Không để thuốc, hóa chất, bệnh phẩm, thực phẩm và đồ uống trong dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin.
	
	

	
	Bảo quản vắc xin trong buồng lạnh
	
	

	3.13
	Không được để vắc xin dễ bị hỏng bởi đông băng ở sát vách tủ lạnh hoặc gần giàn lạnh nơi phát ra luồng khí lạnh trong buồng lạnh. 
	
	

	3.14
	Vắc xin phải luôn được xếp lên giá, kệ trong buồng lạnh, đảm bảo cho không khí được lưu thông đều và giữ cho vắc xin tránh tiếp xúc trực tiếp với nền buồng lạnh.
	
	

	3.15
	Sắp xếp các hộp vắc xin trên giá trong buồng lạnh dương và buồng lạnh âm theo loại vắc xin, theo lô, hạn sử dụng. Để khoảng cách 5 cm theo chiều thẳng đứng giữa các loại để phân biệt và lưu thông khí. Phải đảm bảo nhìn thấy được nhãn dán của các hộp. Dán vào góc của giá tên loại vắc xin, nhà sản xuất, lô và hạn sử dụng
	
	

	3.16
	Khoảng cách giữa các hộp vắc xin và khoảng cách với vách buồng lạnh là 5 cm. Khoảng cách với trần là trên 10 cm. Không được bảo quản vắc xin trực tiếp trên nền buồng lạnh
	
	

	
	Bảo quản vắc xin trong tủ lạnh cửa mở phía trên
	
	

	3.17
	Đặt hộp vắc xin và dung môi trong giỏ của tủ lạnh. Không được tháo bỏ giỏ của tủ để có thêm dung tích bảo quản. Để chừa những khoảng trống dọc theo các hàng của hộp vắc xin để khí lạnh có thể lưu thông đều
	
	

	3.18
	Để nhiệt kế và chỉ thị đông băng cùng với loại vắc xin nhạy cảm đông băng.
	
	

	3.19
	Nếu có khoang làm đá riêng, thì sử dụng khoang này để làm đông băng bình tích lạnh. Không để quá nhiều bình tích lạnh
	
	

	3.20
	Vắc xin OPV, sởi, BCG sắp xếp để ở phía dưới đáy tủ.; Vắc xin dễ hỏng do đông băng (như VGB, DPT, DT, Td, uốn ván, DPT-VGB-Hib, Thương hàn, Tả) để ở phía trên.
	
	

	3.21
	Sắp xếp vắc xin và dung môi

- Luôn bảo quản vắc xin trong giỏ của tủ lạnh. 

- Nếu không có giỏ đựng: để vắc xin nhạy cảm đông băng cách đáy tủ 20 cm bằng cách kê bình tích lạnh rỗng ở phía dưới. 

- Không để vắc xin chạm vào thành tủ lạnh. 

- Không để vắc xin nhạy cảm với đông băng hay dung môi ở đáy tủ lạnh
	
	

	
	Kiểm soát và luân chuyển hàng
	
	

	3.22
	Phải định kỳ tiến hành việc đối chiếu vắc xin trong kho để kiểm soát hạn dùng và đối chiếu so sánh vắc xin hiện còn và lượng vắc xin còn tồn theo phiếu theo dõi. Trong mọi trường hợp, việc đối chiếu phải được tiến hành khi mỗi lô vắc xin được sử dụng hết. 
	
	

	3.23
	Thời gian lưu giữ vắc xin tối đa tại kho các tuyến được qui định như sau:

+ Kho TCMR tuyến Quốc gia, khu vực: 12 tháng

+ Kho Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh, thành phố: 6 tháng

+ Kho Trung tâm Y tế quận, huyện: 3 tháng 

+ Cơ sở y tế: 1 tháng
	
	

	3.24
	Trong trường hợp phải tạm dừng sử dụng vắc xin hoặc vắc xin tiêm trong chiến dịch chưa sử dụng hết dẫn đến việc thời gian lưu giữ vắc xin tại các tuyến kéo dài hơn thời hạn nêu trên thì:

+ Nếu vắc xin còn hạn sử dụng và được bảo quản đúng quy định được tiếp tục sử dụng hoặc luân chuyển.

+ Nếu vắc xin đã hết hạn hoặc không được phép sử dụng tiếp phải hủy theo quy định.
	
	

	3.25
	Tất cả các sai lệch, thất thoát khi đối chiếu số lượng vắc xin lưu kho phải được điều tra theo quy trình cụ thể để xác định nguyên nhân (do nhầm lẫn, do xuất nhập chưa đúng, do trộm cắp vắc xin…). Sổ sách ghi chép về các cuộc điều tra này phải được lưu giữ.
	
	

	
	4. Nhập hàng 
	
	

	4.1
	Cơ sở phải có quy định và biện pháp để đảm bảo vắc xin chỉ được mua từ các cơ sở cung cấp đáp ứng quy định của pháp luật và vắc xin phải được cấp phép lưu hành, sử dụng. 
	
	

	4.2
	Khi nhận vắc xin, mỗi chuyến hàng cần được kiểm tra so với lệnh/đơn mua hàng, phải xác nhận tình trạng vật lý của từng thùng hàng, ví dụ: thông tin trên nhãn, số lô, loại vắc xin và số lượng. 
	
	

	4.3
	Mỗi thùng vắc xin phải được kiểm tra cẩn thận về khả năng bị nhiễm bẩn, tạp nhiễm, nhầm lẫn, bị can thiệp, bị hư hỏng và phải thực hiện việc cách ly để tiếp tục điều tra nếu có nghi ngờ về các khả năng này. Thủ kho phải thông báo ngay với bộ phận kiểm tra chất lượng để xem xét, đánh giá. Các hành động này phải được ghi chép lại.
	
	

	
	 Tất cả các thùng vắc xin bị hư hại, mất dấu niêm phong hoặc bị nghi ngờ có tạp nhiễm thì không được nhập kho, và nếu không được huỷ bỏ ngay thì phải được bảo quản ở khu vực biệt trữ riêng, không được bán, hoặc để lẫn với các vắc xin khác.
	
	

	4.4
	Phải có các quy định và biện pháp đảm bảo vắc xin bị loại bỏ không được đưa ra sử dụng. Các sản phẩm này phải được bảo quản tách biệt khỏi các vắc xin khác trong khi chờ hủy hoặc gửi trả nhà cung cấp.
	
	

	
	5. Cấp phát
	
	

	5.1
	Chỉ được xuất kho, cấp phát các vắc xin đạt tiêu chuẩn chất lượng, còn trong hạn sử dụng. 
	
	

	5.2
	Các vắc xin đang trong quá trình biệt trữ phải được người chịu trách nhiệm về chất lượng cho phép mới được xuất kho.
	
	

	
	6.  Hồ sơ tài liệu
	
	

	6.1
	Phải có các quy trình thao tác chuẩn bằng văn bản và hồ sơ ghi chép đối với tất cả các hoạt động kho, tối thiểu phải có các quy trình sau đây: 
	
	

	
	- Quy trình nhập vắc xin và kiểm tra vắc xin nhập kho
	
	

	
	- Quy trình bảo quản vắc xin trong kho
	
	

	
	- Quy trình kiểm tra, theo dõi chất lượng vắc xin trong kho
	
	

	
	- Quy trình vệ sinh kho
	
	

	
	- Quy trình kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị bảo quản 
	
	

	
	- Quy trình xử lý  vắc xin bị hư hỏng, đổ vỡ
	
	

	
	- Quy trình theo dõi, ghi chép điều kiện bảo quản
	
	

	
	- Quy trình cấp phát
	
	

	
	- Quy trình tiếp nhận và xử lý vắc xin trả về
	
	

	
	- Quy trình biệt trữ
	
	

	
	- Quy trình định kỳ đối chiếu vắc xin trong kho.
	
	

	6.2
	Tất cả tài liệu, quy trình phải có nội dung rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và phải được phê duyệt bởi người có thẩm quyền. Hồ sơ, tài liệu phải thường xuyên được rà soát và cập nhật.
	
	

	6.3
	Tất cả các hồ sơ, sổ sách phải lưu giữ để phục vụ việc tra cứu thuận lợi,  có biện pháp đảm bảo số liệu không bị sử dụng, tiêu hủy, gây hư hỏng và/hoặc mất mát, sửa chữa một cách bất hợp pháp.
	
	

	6.4
	Phải tuân thủ quy định pháp luật về thời gian bảo quản hồ sơ. Trường hợp không có quy định, hồ sơ phải được lưu trữ tối thiểu thêm 01 (một) năm kể từ thời điểm hết hạn của lô vắc xin.
	
	

	6.5
	Khuyến khích sử dụng máy tính kết nối internet và thực hiện quản lý hoạt động bảo quản vắc xin bằng phần mềm. Kết nối thông tin hoạt động nhập, cấp phát vắc xin; thông tin về chất lượng vắc xin từ nhà sản xuất đến bệnh nhân, cũng như việc cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý khi được yêu cầu. 
	
	

	
	7. Vắc xin trả về, vắc xin bị thu hồi
	
	

	7.1
	Vắc xin trả về phải được bảo quản tại khu riêng và dán nhãn để phân biệt. Chỉ được cấp phát quay trở lại sau khi được xem xét, đánh giá về chất lượng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
	
	

	7.2
	Vắc xin trả về sau khi được đánh giá là không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng phải được xử lý theo qui định.
	
	

	7.3
	Đối với vắc xin bị thu hồi theo thông báo của cơ quan quản lý, nhà sản xuất, nhà cung cấp phải ngừng cấp phát, cách ly và bảo quản ở khu vực biệt trữ, có dán nhãn phân biệt. Phải duy trì các điều kiện bảo quản cho đến khi trả lại nhà cung cấp hoặc có quyết định cuối cùng về việc xử lý.
	
	

	
	8. Tự thanh tra
	
	

	8.1
	Việc tự thanh tra phải do người có chuyên môn và có thẩm quyền tiến hành một cách độc lập và chi tiết.
	
	

	8.2
	Kết quả của tất cả các đợt tự thanh tra phải được ghi chép. Biên bản tự thanh tra phải bao gồm tất cả các điểm phát hiện được trong đợt tự thanh tra và các đề xuất về biện pháp khắc phục, nếu có. Cần có chương trình theo dõi một cách hiệu quả. Người quản lý phải đánh giá biên bản tự thanh tra và các hồ sơ về bất kỳ hành động khắc phục nào đã được thực hiện.
	
	


​​​
Kết luận: ……………………………………..………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…….…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..
                    Người đánh giá                                                          Đại diện cơ sở 

1
PAGE  
6

